«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «НПФ МАРКЕР»

____________ И.П. Антонова

«   »                   2018г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ИНДИКАТОРЫ ХИМИЧЕСКИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПАРОВОЙ И ВОЗДУШНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 

по ТУ 20.59.52-001-35927791-2017
Индикаторы химические для контроля процесса паровой и воздушной стерилизации лекарственных средств:

- многопеременный индикатор «Маркер-Фарм», 4 класс для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 100 оС /30 мин, 110 оС /20 мин, 120 оС /15 мин, 180 оС /30 мин;

- многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-1», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100 оС /15 мин, 110 оС /10 мин, 120 оС /8 мин;

- многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-2», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110 оС /15 мин, 120 оС /12 мин;

- многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-3», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100 оС /30 мин, 110 оС /20 мин, 120 оС /15 мин;

- многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-4», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 112 оС /20 мин, 121 оС /15 мин;

- многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-5», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110 оС /30 мин, 121 оС /20 мин;

- многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-6», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режима: 120 оС /30 мин;

- многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-7», 4 класс для контроля параметров воздушной стерилизации для режима: 180 оС /30 мин;

- многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-8», 4 класс для контроля параметров воздушной стерилизации для режима: 180 оС /45 мин.
1. Общие сведения.

Данная инструкция распространяется на индикаторы химические для контроля процесса паровой и воздушной стерилизации лекарственных средств, производства ООО «НПО МАРКЕР» (далее – индикаторы), предназначенные для  контроля  параметров режимов  стерилизации.

Индикаторы соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11140-1-2011 «Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования».

Индикаторы предназначены для контроля  параметров режимов  стерилизации в различных паровых или воздушных стерилизаторах, для получения и документирования сведений, подтверждающих достижения параметров стерилизации в камерах паровых или воздушных стерилизаторов и внутри флаконов с растворами, мазями и другими лекарственными средствами подлежащими стерилизации.

Область применения – в лечебно-профилактических учреждениях и  для использования персоналом учреждений, предприятий и служб, эксплуатирующих стерилизационное оборудование.

Индикаторы, в соответствии с классификацией по ГОСТ ISO 11140-1-2011 относятся к 4 классу (Многопеременные индикаторы) и разработаны, чтобы реагировать на две или более критических переменных и указывать на прохождение стерилизационной обработки.
Индикаторы выпускаются для следующих видов и режимов стерилизации (Таблица 1):

Таблица 1

	Наименования индикатора
	Класс индикатора по ГОСТ ISO
11140-1-2011
	Режим стерилизации
	Метод стерилизации
	Метод закладки

	Многопеременный индикатор «Маркер-Фарм», 4 класс для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации 
	4
	100 оС /30 мин, 

110 оС /20 мин, 

120 оС /15 мин, 
	Паровая
	Универсальный*

	
	
	180 оС /30 мин;
	Воздушная
	

	Многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-1», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации
	4
	100 оС /15 мин, 

110 оС /10 мин, 

120 оС /8 мин
	Паровая 


	Универсальный*

	Многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-2», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации
	4
	110 оС /15 мин, 

120 оС /12 мин
	Паровая 


	Универсальный*

	Могопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-3», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации
	4
	100 оС /30 мин, 

110 оС /20 мин, 

120 оС /15 мин
	Паровая 


	Универсальный*

	Многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-4», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации
	4
	112 оС /20 мин, 

121 оС /15 мин
	Паровая 


	Универсальный*

	Многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-5», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации
	4
	110 оС /30 мин, 

121 оС /20 мин
	Паровая 


	Универсальный*

	Многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-6», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации
	4
	120 оС /30 мин;
	Паровая 


	Универсальный*

	Многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-7», 4 класс для контроля параметров воздушной стерилизации
	4
	180 оС /30 мин
	Воздушная
	Универсальный*

	Многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-8», 4 класс для контроля параметров воздушной стерилизации
	4
	180 оС /45 мин
	Воздушная
	Универсальный*


*Универсальный индикатор позволят производить закладку индикатора, как в контрольные точки камеры стерилизатора, так и в индивидуальные упаковки, наборы, закладки и т.д. с изделиями.

Показания для применения.

Применяются для текущего и периодического контроля стерилизации медицинских изделий в стерилизационных отделениях лечебно-профилактических учреждений, предусмотрены для использования персоналом учреждений и служб, эксплуатирующих и контролирующих стерилизационное оборудование.

Противопоказания для применения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать индикаторы с истекшим сроком годности и поврежденные индикаторы.

Не допускается размещение индикатора на стенке /дверце/ стерилизационной камеры. При размещении упаковок с изделиями необходимо избегать прямого их соприкосновения, размещения вблизи (менее 5 см) стенок стерилизационной камеры, перекрытия вентиляционных решёток.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ хранить неиспользованные индикаторы вне потребительской упаковки

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование индикаторов  в нерегламентированных видах стерилизации, что приводит к ложным результатам  контроля
2. Характеристики индикаторов.

Индикаторы выпускаются в виде отдельных индикаторов (ширина от 5 до 100 мм, длина от 10 до 75 мм, площадь индикаторной метки от 4 до 225 мм2)  или листа, на котором размещены индикаторы в количестве 4, или 5, или 10, или 25, или 50, или 75, или 100, или 250 штук на одном листе, разделенные линией перфорации, или в рулоне в количестве  50, или 100, или 250, или 500, или 1000, или 1500, или 2000 штук в одном рулоне, разделенные линией перфорации. 

Индикатор изготовлен в виде одной или нескольких индикаторных меток, нанесенных индикаторными чернилами на бумажную основу.

Помимо индикаторной метки (меток) на лицевой стороне индикатора нанесен эталон сравнения и дополнительная информация: класс 4, вид стерилизации. С обратной стороны, индикаторы должны быть без липкого слоя или с нанесением одного или несколько липких слоев, каждый из которых закрыт защитной бумагой.

После прохождения цикла стерилизации цвет индикаторной метки должен измениться на цвет эталона сравнения, при этом допускается отклонение результирующего цвета индикаторной метки от эталона сравнения по тону (быть темнее или светлее эталона). 

Цвета индикаторных меток и эталона сравнения индикаторов могут отличаться  в разных партиях, допускается неоднородность цвета индикаторной метки в пределах погрешности при печати.

Контрольные значения (используемые для проверки индикаторов при приемосдаточных испытаниях) приведены в таблице:
	Исполнение индикаторов
	Температура

испытания, оС
	Время испытания, мин
	Условия испытания

	многопеременный индикатор «Маркер-Фарм», 4 класс для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 100 оС /30 мин, 110 оС /20 мин, 120 оС /15 мин, 180 оС /30 мин
	100±0,5
	30
	Насыщенный пар

	
	110±0,5
	20
	

	
	120±0,5
	15
	

	
	180±1,5
	30
	Сухой горячий

Воздух

	многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-1», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:

100 оС /15 мин, 110 оС /10 мин, 120 оС /8 мин
	100±0,5
	15
	Насыщенный пар

	
	110±0,5
	10
	

	
	120±0,5
	8
	

	многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-2», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:

110 оС /15 мин, 120 оС /12 мин;
	110±0,5
	15
	Насыщенный пар

	
	120±0,5
	12
	

	многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-3», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100 оС /30 мин, 110 оС /20 мин, 120 оС /15 мин
	100±0,5
	30
	Насыщенный пар

	
	110±0,5
	20
	

	
	120±0,5
	15
	

	многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-4», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 

112 оС /20 мин, 121 оС /15 мин
	112±0,5
	20
	Насыщенный пар

	
	121±0,5
	15
	

	многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-5», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 

110 оС /30 мин, 121 оС /20 мин;
	110±0,5
	30
	Насыщенный пар

	
	121±0,5
	20
	

	многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-6», 4 класс для контроля параметров паровой стерилизации для режима: 120 оС /30 мин
	120±0,5
	30
	Насыщенный пар

	многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-7», 4 класс для контроля параметров воздушной стерилизации для режима: 180 оС /30 мин
	180±1,5
	30
	Сухой горячий

воздух

	многопеременный индикатор «ХимТест-Фарм-8», 4 класс для контроля параметров воздушной стерилизации для режима: 180 оС /45 мин
	180±1,5
	45
	Сухой горячий

Воздух


3. Порядок применения индикаторов.

Контроль соблюдения параметров стерилизации в контрольных точках стерилизатора.

Все операции с индикаторами - их размещение в камере стерилизатора, выемку, интерпретацию результатов и документирование - осуществляет персонал, проводящий стерилизацию. Индикаторы рекомендуется применять в каждом цикле стерилизации. Количество индикаторов, закладываемых в стерилизатор, зависит от объема камеры парового  (таблица 2, рис.1) или воздушного стерилизатора (таблица 3, рис.2).

Индикаторы нумеруют в соответствии с нумерацией контрольных точек (рис.1 и рис.2) и помещают в камере стерилизатора с внешней стороны упаковок и стерилизационных коробок (биксов) со стерилизуемыми изделиями, придерживаясь расположения контрольных точек (рис.1). В каждую точку помещают не менее одного индикатора, закрепляя его с помощью липкого слоя с противоположной стороны индикатора, снимая защитную бумагу с данного участка индикатора. Для этого индикатор незначительно сгибают в лицевую сторону так, чтобы защитная бумага отходила от липкого слоя вдоль насечки.

Таблица 2

	Объем камеры парового стерилизатора, дм3
	Количество контрольных точек

	До 100 дм3 включительно
	5

	От 100 дм3 до 750 дм3 включительно
	11

	Свыше 750 дм3
	13


[image: image1.jpg]TR e

" 18¢ Qe
1

8
3

9

7
2

1"

E@?ﬁ e
CORS

owwww




Рис. 1 Расположение контрольных точек в паровых стерилизаторах.

Таблица 3

	Объем камеры воздушного стерилизатора, дм3
	Количество контрольных точек

	До 80 дм3 включительно
	5

	Однокамерные свыше 80 дм3 включительно
	15

	Двухкамерные свыше 80 дм3 включительно
	По 15 в каждой камере


[image: image2.jpg]1,

°s
o5

2e

3




[image: image3.jpg]l

5 (14 ! f
o

1 |10 5

7





Рис.2 Расположение контрольных точек в воздушных стерилизаторах.

Индикаторная метка достигает конечного состояния, необратимо меняя цвет при обеспечении необходимых значений критических переменных стерилизационного режима. Подтверждением достижения значений критических переменных является изменение цвета индикаторной метки на цвет эталона сравнения, допускается отличие результирующего цвет индикаторной метки от цвета эталона сравнения по тону (светлее или темнее его).

Изменение цвета не по всей площади индикаторной метки и/или изменения цвета в цвет, явно отличающийся от цвета эталона сравнения, говорит о том, что значения критических переменных во время цикла стерилизации в месте нахождения индикатора не были достигнуты. Полное изменение цвета всех индикаторов говорит о возможности использования материалов и медицинских изделий, подвергшихся стерилизации. При не полном срабатывании одного или более индикаторов вся закладка из данного цикла стерилизации подлежит повторной стерилизации.

Контроль соблюдения параметров стерилизации внутри стерилизуемых изделий и упаковок.

Индикаторы рекомендуется применять при каждом цикле стерилизации. Закладку индикаторов проводит персонал при подготовке изделий к стерилизации.

Индикаторы помещают внутри флаконов с растворами, мазями и другими лекарственными средствами подлежащими стерилизации. Извлечение индикаторов прошедших стерилизацию, учет и оценку результатов контроля достижения значений критических переменных проводит персонал. 

Заключение об использовании изделий, прошедших стерилизацию по назначению, проводят после извлечения индикаторов и сравнения цвета индикаторной метки с цветом эталона сравнения. Интерпретация результата полностью аналогична оценке результата при проведении контроля соблюдения параметров стерилизации в контрольных точках стерилизатора.


Если остались не использованные индикаторы, убрать их в упаковку предприятия-изготовителя, до следующего использования.

4. Комплектность

В комплект поставки должны входить индикаторы в соответствии с (Таблицей 4).

Таблица 4

	Наименование изделия
	Количество, шт.

	1* Отдельный индикатор или отдельные индикаторы на листе или отдельные индикаторы в рулоне
	50, или 100, или 250, или 500, или 1000, или 1500, или 2000

	2 Инструкция по применению 
	1

	3 Первичная упаковка 
	1

	4  Потребительская упаковка индикаторов с маркировкой
	1

	5  Журнал контроля работы стерилизаторов (Форма 257/у, Приказ № 1030 от 04.10.1980.)
	1**


Примечания:

* По требованию потребителя может быть изменено количество индикаторов в комплекте.  

** Поставляется по требованию потребителя.

5. Маркировка

Маркировка индикатора должна содержать:

- наименование исполнения индикатора.

- сокращенное обозначение метода стерилизации

- номера класса индикатора по ГОСТ ISO 11140-1-2011.

- индикаторная метка и эталон сравнения;

По согласованию с потребителем, маркировка индикатора может содержать дополнительные надписи и обозначения.

Маркировка упаковки может выполняться печатным способом, или светокопированием, или способом механического клеимения (штампом), или наклеиванием этикетки, переменные данные могут быть заполнены от руки четко и разборчиво.

6. Упаковка

Первичная упаковка (пакет) должна быть изготовлена из полиэтиленовой пленки марки «Н» по ГОСТ 10354-82. Потребительская упаковка индикаторов (конверт или папка или коробка) должна быть изготовлена из бумаги обложечной по ГОСТ 20283-89 или картона по ГОСТ 7933-89. Индикаторы должны быть уложены в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 (первичная упаковка) и вместе с инструкцией по применению уложены в потребительскую упаковку.
7. Транспортирование и хранение

Хранение индикаторов следует осуществлять в отапливаемом помещении при условиях, соответствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69:

· максимальная температура +40 (С;

· минимальная температура +5 (С; 

· максимальная относительная влажность 80 % при 25 (С.

Транспортирование индикаторов  допускается осуществлять в условиях, соответствующих условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69:

· максимальная температура +50 (С;

· минимальная температура -50 (С; 

· максимальная относительная влажность 100 % при 25 (С.

Индикаторы хранят и транспортируют в упакованном виде, исключающем  попадание  прямых солнечных лучей,  на расстоянии не  менее 1 м от нагревательных приборов. 

Транспортирование индикаторов может производиться любым видом закрытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

В случае транспортирования индикаторов в условиях, отличных от условий хранения, перед эксплуатацией они должны быть помещены в условия, соответствующие условиям хранения, на срок не менее 2 часов.

8. Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие индикаторов требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий  транспортирования, хранения и применения.

Гарантийный срок годности:

- интегрирующих индикаторов – 60 месяцев, с даты изготовления.

9. Утилизация и уничтожение.

Использованные и просроченные индикаторы, отходы и комплектующие индикаторов подлежат утилизации в соответствии с инструкциями медицинских учреждений как медицинские отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Изготовитель: ООО «НПО МАРКЕР»

Адрес: 117292 г.Москва, ул. Профсоюзная, д.26/44

Телефон: +7(495) 178-0208; E-mail: info@npomarker.ru
